BZC型全自动变比测试仪使用说明书
	
一．	产品简介
变比电桥测试变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我公司采用现代电子技术，研制出新一代全自动变比组别测试仪。它体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用了大屏幕液晶显示、全中文菜单操作，界面友好，并可汉化打印测量结果。

二．主要功能及特点
１．三相全自动测量，变比．变比误差．组别直接显示。
２．量程范围广，并可自动切换量程。
３．输入标准变比后，自动计算出相对误差。
４．试验结束后自动切断试验电压，确保安全。
５．大屏幕液晶显示，全中文菜单提示操作，简单方便。
６．自带面板式微型打印机，可汉化打印测量结果。

三．技术指标
１．变比测量范围：1-10000 
２．组别：1-12
３．精度：0.2级
４．电源：AC   220V±10％，50Ｈz
５．环境温度：-200C－+400C
６．环境湿度：＜85％
７．体积：430×320×215mm
８．重量：5kg

中文液晶显示屏

四．面板结构示意图

  a
  b

  c

AC 220V

                   保险管
               
A

开关

B
C                                   

微型打印机

液晶对比度调节

键盘操作区

五、操作方法
１．接线：关掉仪器的电源开关，仪器的Ａ、Ｂ、Ｃ接变压器的高压端，a、b、c接低压端。如图所示：

        单相变压器                        三相变压器
仪器                 变压器          仪器                变压器
Ａ                       Ａ              Ａ                         Ａ
Ｂ                       Ｘ              Ｂ                         Ｂ
Ｃ                      不接             Ｃ                         Ｃ
a	a		a                          a
b                        x                b                          b
c                       不接              c                          c
   注意：
•	变压器的中性点不接仪器，不接大地。
•	切勿将变压器的高．低压侧接反！
•	仪器应可靠接地。

２．打开仪器的电源开关，稍后液晶屏上出现主菜单，如下图
            
设置接线方法
设置标准变比
开始数据测量
查看历史数据
            
↑：选择    确认：执行
                选中的菜单反向显示（黑底白字）

３．	设置接线方法，进入接线方法设置后，液晶屏显示如下

          设置接线方法          接法：Ｙy
          设置标准变比
开始数据测量
查看历史数据

↑：选择    确认：保存
           按“↑”键选择接法     按“确认”键保存接法，返回主菜单

４．	设置标准变比，进入变比设置后，液晶屏显示如下
            设置接线方法
设置标准变比
开始测量数据
查看历史数据

→：移位↑↓：增减    确认：保存
 按“→”键选择数据位，选中的数据反向显示
        按“↑”“↓”键修改数据
        按“确诊”键保存数据，返回主菜单

５．开始测量，测量完成后，显示如下
          
第３次                    共３次
            组别：１２点
            ＡＢ：25.007               0.03%
            B C:  25.009               0.04%
            C A:  25.000               0.00%

↑:翻页      →：打印      确认：返回

每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存２０个数据。
第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。
第二行为组别。
第三行左边为AB相的变比，第三行右边为AB相的相对误差，依此类推。
如果测单相变压器，只有前三行显示。（当组别显示为12点，表示为减极性；如组别显示为6点，表示为正极性。）
如果实测变比的相对误差大于是10％，显示“＞10%”，如果实测变比的相对误差小于-10％，显示“＜-10%”。
按“↑”键，查看数据。
按“→”，打印测量结果。
按确认键，返回主菜单。

六．注意事项
１．在测量过程中，不要触摸试品。
２．如果测试线短路或高低压接反，会熔保险。保险熔断后，如果进行测量，在显示“正在测量，请等待！”后停住。请关机，更换相同容量的保险后重新测量。

３．测试线要接触良好。仪器应良好接地！
４．仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、主频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。
５．仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键，或者并关掉电源，再重新操作。
６．如果显示器没有字符显示，或颜色很淡，请调节亮度电位器至合适位置。
７．在阴暗地方工作，可以打开背光，为减小显示器功耗，背光不是很亮。
８．仪器应存放在干燥通风处。

七．出厂附件清单
１．测试仪一台
２．电源线一根
３．测试线一套
４．产品使用说明书一本
５．合格证一份